## Sheet1
2023年7月未整改隐患清单
序号 | 学院 | 检查项目 | 实验室类型 | 风险 等级 | 学院/房 间 | 问题点描述 | 整改建议 | 整改情况/ 未整改完成的原因 | 整改完成时限 | 整改完成图片 | 资金落实 | 应急预案 | 职能部门 | 实验室负责人 | 二级单位专兼职安全员 | 二级单位分管领导 | 二级单位第一责任人
3 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | NO.142/生命科学学院/503-506 | 高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 已经取得该证，与说明书存放一起 | 2023-05-18 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 吴建新 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
4 | 生命科学学院 | 应急喷淋与洗眼装置 | 科研 | C/3级 | NO.145/生命科学学院/301 |  | 建议按规范设置实验室应急喷淋与洗眼装置，应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过30米。 | [5 empty] | 2023年7月10日前完成整改 | 关燕清 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
5 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | NO.145/生命科学学院/301 | 高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | [5 empty] | 2023年7月10日前完成整改 | 关燕清 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
6 | 生命科学学院 | 实验室化学品存放 | 科研 | D/4级 | NO.145/生命科学学院/301 | 实验台架无挡板存放化学试剂。 | 增加挡板，避免化学试剂掉落。 | 已整改（未看到挡板，请补充照片） | 2023.4.22 | 已整改 |  |  | 2023年6月9日前完成整改 | 关燕清 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
7 | 生命科学学院 | 场所环境 | 科研 | D/4级 | NO.147/生命科学学院/620 | 实验室安全信息牌内容不准确，注意事项中缺少“当心冻伤、当心火灾、当心中毒”等常用警示标识。 | 建议根据实验室实际安全风险更新实验室安全信息牌内容。 | [5 empty] | 2023年6月9日前完成整改 | 施和平 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
8 | 生命科学学院 | 场所环境 | 科研 | D/4级 | NO.147/生命科学学院/620 | 实验室安全信息牌内容不准确，注意事项中缺少“当心火灾、当心中毒”等常用警示标识（实验室使用有挥发性化学品）。 | 建议根据实验室实际安全风险更新实验室安全信息牌内容。 | [5 empty] | 2023年6月9日前完成整改 | 施和平 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
10 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | NO.148/生命科学学院/412 | 高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 灭菌锅未查看到最新使用记录。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 目前正在考证 | 2023.5.16 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 李扬 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
12 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | NO.152/生命科学学院/517(518) | 高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 灭菌锅未查看到最新使用记录。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 已报名参加特种设备培训班 | 2023.5.20 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 孙姝兰 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
15 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | NO.155/生命科学学院/生科楼-217 | 实验室的灭菌锅（50L，016Mpa）未见特种设备使用登记证。 | 建议办理特种设备使用登记证。 | 正在办理 | 2023.06.30 | 无 |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 冯翊果 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
16 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | NO.157/生命科学学院/生科楼-222-223 | 实验室的灭菌锅（50L，016Mpa）未见特种设备使用登记证。 | 建议办理特种设备使用登记证。 | 正在办理 | 2023.06.30 | 无 |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 冯翊果 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
17 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | NO.159/生命科学学院/513-514 | 高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 《特种设备使用登记表》正在申请中 |  |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 梁山 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
18 | 生命科学学院 | 卫生与日常管理 | 科研 | B/2级 | NO.159/生命科学学院/513-514 | 实验室学习区与实验区（使用有危险化学品）未明确分区设置。 | 建议实验区应与学习区明确分开，合理布局。 | [5 empty] | 2023年7月10日前完成整改 | 梁山 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0115 | 生命科学学院 | 实验动物安全 | 科研 | B/2级 |  | 6楼动物养殖房不符合相关要求 | 已发整改通知，该养殖房暂停使用，并要求其恢复原貌。 | 正在整改中 | 2022.10.30 |  |  |  |  | 龙程 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0118 | 生命科学学院 | 实验动物安全 | 科研 | B/2级 |  | 动物养殖房动物实验未按相关规定进行伦理审查 | 5月20日前制定方案，待动物养殖房的升级改造后，申请审查 | 待学校动物养殖房的升级改造完成后申请 | 2022.12.30 |  |  |  |  | 陈孔亮 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0121 | 生命科学学院 | 压力容器 | 教学 | B/2级 | 生物工程实验室 | 生物工程实验室（1）1.洗眼装置无维护检查记录，共有2个洗眼装置坏了（333/334 335/336各一个）2. 通风橱坏;3. 高压灭菌锅无指导书或操作规程；4. 灭菌锅未《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》；5. 使用塑料容器盛放实验物品在烘箱中加热； | 1.定期检查维护洗眼装置，并有记录，每月启动一次阀门，每周擦洗洗眼喷头;2.维修；3.编写操作规程并防止在仪器旁边，方便取阅；4.灭菌锅申请《特种设备使用登记证》和《压力容器登记卡》；5.规范烘箱使用； | 1、2021.11.17已完成整改。洗眼器已维修好，并定期检查维护洗眼装置，每月启动一次阀门，每周擦洗洗眼辔头并有记录。2、2021.11.19已完成整改，通风橱已维修好。3、2021.11.11已完成整改。4、建议学院或学校统一处理。5、2021.11.10已完成整改。（1.2.3.5已完成）第4点问题正在办理中。 | 2021.11.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 陈建芳 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0123 | 生命科学学院 | 实验动物安全 | 科研 | B/2级 |  | 动物行为学实验室无饲养动物资质证书 | 3.申报饲养动物资质证书。 | 正在整改中 | [5 empty] | 张德明 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0126 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | /生命科学楼 123 | NO.207/生命科学学院/生命科学楼 123高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议学校统一安排办理 | 2022.12.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 周小明 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0127 | 生命科学学院 | 压力容器 | 教学 | B/2级 | 生命科学楼 217(218) | NO.216/生命科学学院/生命科学楼 217(218)高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议学校统一安排办理 | 2022.12.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 冯翊果 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0128 | 生命科学学院 | 压力容器 | 教学 | B/2级 | 生命科学楼 222(223) | NO.217/生命科学学院/生命科学楼 222(223)高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议学校统一安排办理 | 2022.12.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 冯翊果 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0130 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 319 | NO.233/生命科学学院/生命科学楼 319高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议学校统一安排办理 | 2022.4.21 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 张松 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0132 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 410 | NO.256/生命科学学院/生命科学楼 410高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 近期将联系专业机构进行评估，但仍建议学院统一申报处理 | 2022.6.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 赵俊 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0134 | 生命科学学院 | 场所环境 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 412 | NO.257/生命科学学院/生命科学楼 412实验室较大，室内只有一个安全出口，室内物料较多，出口通道被堵塞，影响应急疏散和逃生。 | 建议及时清理通道杂物，确保通道畅通。超过200平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口，75平方米以上实验室要有两个出入口。 | 由于实验室空间有限，超净工作台的放置导致另一出口堵塞，目前正在规划实验室布局，逐步整改 | 2022.12.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 李扬 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0136 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 425(426) | NO.262/生命科学学院/生命科学楼 425(426)高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 希望学院能够统一办理注册使用登记及定期检验 | 2022.12.31 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 李韶山 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0137 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 513(514) | NO.271/生命科学学院/生命科学楼 513(514)高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 无法整改。 未完成原因：1.这类型的设备作为高隐患设备，应由学校/学院建立特殊的机构进行统一管理，由持证上岗人员管理和使用。学校、学院应承担相关的管理责任，而不是将责任下沉。2.每年办理相关的证件所需要的经费没有来源。总而言之，希望学校、学院真正从安全角度考虑，真正关注关心使用者和周围人员、设备的安全，统一管理。 | 2022.12.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 梁山 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0138 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 517(518) | NO.272/生命科学学院/生命科学楼 517(518)高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 希望学院能够统一办理注册使用登记及定期检验 | 2022.12.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 彭建宗，孙姝兰 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0139 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 521 | NO.273/生命科学学院/生命科学楼 521高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 正在整改 | 2022.6.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 李洪清，孙姝兰 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0140 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 527(528) | NO.275/生命科学学院/生命科学楼 527(528)高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 正在整改 | 2022.6.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 高峰 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0141 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 538 | NO.278/生命科学学院/生命科学楼 538高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 正在整改 | 2022.12.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 宾金华 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0146 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼 617(618) | NO.287/生命科学学院/生命科学楼 617(618)高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 希望学校或学院派专业团队统一处理 | 2022.12.30 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 庞启华 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0147 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 旧物理楼 306 | NO.307/生命科学学院/旧物理楼 306高压灭菌锅达到特种设备标准（容积≥30L 且最高工作压力≥0.1MPa），未取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | 待学校统一培训，张贴操作规范 | 2022-03 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 都二霞 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0151 | 生命科学学院 | 压力容器 | 教学 | B/2级 | 微生物学培养室 | 微生物学培养室灭菌锅未取得《特种设备使用登记证》 | 暂停使用，完成办证后方能使用 |  | 2022.08.31 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 冯翊果 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0152 | 生命科学学院 | 压力容器 | 教学 | B/2级 | 微生物学培养室 | 微生物学培养室灭菌锅作业人员未取得《特种设备作业人员证》 | 开展人员培训并考证 |  | 2022.08.31 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 冯翊果 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0156 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 植物遗传学实验室 | 植物遗传学实验室灭菌锅未取得《特种设备使用登记证》 | 暂停使用，完成办证后方能使用 | 希望学院能够统一办理注册使用登记及定期检验 | 2022.08.31 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 王亚琴 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0157 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 植物遗传学实验室 | 植物遗传学实验室灭菌锅作业人员未取得《特种设备作业人员证》 | 开展人员培训并考证 | 希望学院能够统一办理注册使用登记及定期检验 | 2022.08.31 |  |  |  | 2023年7月10日前完成整改 | 王亚琴 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0251 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼607实验室 | 生命科学楼607实验室旁高压灭菌锅无使用登记证 | 建议达到特种设备标准（见“评估依据”）的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | [5 empty] | 2023年7月10日前完成整改 | 龙程 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0265 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼513实验室 | 生命科学楼513实验室旁灭菌锅无使用登记证和警示标志。 | 达到特种设备标准的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。 | [5 empty] | 2023年7月10日前完成整改 | 梁山 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0266 | 生命科学学院 | 压力容器 | 科研 | B/2级 | 生命科学楼513实验室 | 生命科学楼513实验室旁灭菌锅无使用登记证和警示标志，无使用操作规程。 | 1、达到特种设备标准的特种设备应办理注册使用登记及定期检验，取得《特种设备使用登记证》《特种设备使用登记表》《特种设备使用标志》。2张贴警示标志、制定灭菌锅等压力容器使用操作规程，建立使用登记记录表并登记。 | [5 empty] | 2023年7月10日前完成整改 | 梁山 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长
ZG0323 | 生命科学学院 | 卫生与日常管理 | 科研 | C/3级 | 生命科学楼236鱼类标本室 | 生命科学楼236鱼类标本室物品摆放杂乱 | 合理规划实验室内标本及物品的存放区域 | 因标本室近期有整体搬迁计划，计划在整体搬迁过程中统一整改 | 依整体搬迁进度而定 |  | 校长办公会议已通过资金筹措方案 | 标本室不允许不相关人员进入，如有研究生上课，全程有老师和助教在场，确保安全措施到位 |  | 赵俊 | 张德明 | 黄儒强副院长 | 阳成伟院长